有机废物生物转化利用项目（电子地磅）

采购需求文件

- 一、项目概况

1.1 项目名称

有机废物生物转化利用项目（电子地磅）

1.2 项目背景

根据2026年投资计划，国睿公司投建有机废物生物转化利用项目，总投资3,178.68万元。项目由南部预处理中心（位于云东海街道同福北路7号）和生物转化利用基地（位于云东海街道辑罗村上西股份经济合作社大岗岗地）两部分组成，南部预处理中心对厨余垃圾进行预处理，制成预处理浆料；浆料转运至生物转化利用基地后，经生物转化工艺，产出优质蛋白饲料。

1.3 项目用途

电子地磅用于对有机废物生物转化利用项目原辅物料、产出物及材料进行称重计量。

1.4 整体技术要求

整套设备包含全钢秤台、称重传感器、称重仪表、信号接线盒、称重电脑、称重管理软件、打印设备、配套线缆、土建基础施工、安装运输调试、首次计量检定全套服务，设备整体计量精度达到国家静态 3 级衡器标准，具备完善防作弊、物联网远程管控功能。

- 二、核心设备技术需求

- 详细技术参数、规格配置见附件2《有机废物生物转化利用项目（电子地磅）技术参数要求》

- 三、土建基础工程技术需求（1 项）

施工要求：含100 吨承载荷载、基础开挖、钢筋绑扎、C30/C35混凝土浇筑、养护、预埋件预埋、排水坡、限位装置基座施工，满足汽车衡安装水平、承重、排水规范等。

四、辅材耗材技术需求（1 项）

全套配套强弱电布线材料均为国标线缆，配套 PVC 穿线管、固定支架、防水接头、接地防雷材料等全部安装耗材，无偷工减料，满足户外电气安全规范。

五、服务类技术需求

5.1 运输、吊装、安装、调试服务（1 项）

包含整套设备厂区运输、吊车吊装、秤台拼接、传感器安装、线路布线、仪表电脑接线；

整机通电调试、软件安装、参数标定、联网对接、磅单打印调试、操作人员现场培训；

完成整机空载、满载重复性校准，达到计量精度标准。

5.2 首次计量检定服务（1 项）

由具备资质的第三方计量机构完成整机检定；

交付完整检定记录、校准报告、计量合格证书，设备取得合法计量使用资质。

六、通用质量与交付要求

所有设备均为原厂全新正品，提供对应产品合格证、材质证明，不接受翻新、二手、贴牌设备；

整套设备计量性能符合 GB/T 7723《固定式电子衡器》静态 3 级标准；

全部钢结构件防腐达标，户外使用质保不低于 1 年，核心传感器、仪表质保不低于 2 年；

供货方需提供完整资料：设备说明书、合格证、材质单、校准报告、软件操作手册；

安装完成后提供不少于 1 次现场操作培训，教会使用人员称重、打单、查报表、简单故障排查；

整套系统须具备完整防作弊闭环：硬件防篡改传感器、防浪涌接线盒、软件操作日志、云端数据备份，杜绝过磅数据造假。

七、验收标准

外观验收：秤台无变形、漆面完好，线缆布线规整，土建基础无开裂、积水；

计量验收：空载、半载、满载称重误差符合静态 3 级衡器允许误差；

功能验收：物联网上传、蓝牙标定、磅单打印、报表查询、防作弊预警全部功能正常；

资料验收：合格证、材质单、校准报告、软件光盘、操作手册齐全；

培训验收：我方操作人员可独立完成过磅、数据查询、单据打印、基础参数设置。